Oznaczenie polega na dodaniu do próby znanej ilości dichromianu potasu i odmiareczkowaniu jego nadmiaru za pomocą roztworu soli Mohra.

ODCZYNNIKI

- Roztwór soli Mohra: Odważyć 39,2 g FeSO4(NH4)2SO4  6H2O, dodać 20 ml H2SO4 stęż., uzupełnić do 1 l (trwały w tym stężeniu). Do oznaczeń używać 2x rozcieńczonego
- H2SO4: Do 1 litra H2SO4 stęż. dodać 10 g Ag2SO4.
- 0,1 N (0,1 normalny) K2Cr2O7: Do 500 ml H2O dodać 4,913 g K2Cr2O7 (wysuszonego w 103 °C przez 2h). Następnie dodać 167 ml stęż. H2SO4 i dodać 33,3 g HgSO4. Ostudzić i uzupełnić do 1 l.
- Ferroina (wskaźnik): dodawać 5 kropli do próbki przed miareczkowaniem

WYKONANIE OZNACZENIA
(wszystkie prace wykonywać w rękawiczkach oraz okularach ochronnych)

1. Melasę rozcieńczyć 2000x.
2. Do kolby okrągłodennej dodać 5 ml wody (odnośnik), a do następnych kolb po 5 ml odpowiednio rozcieńczonej próbki.
3. Do wszystkich kolb dodać 10 ml K2Cr2O7,
4. Dodać 10 ml H2SO4 i dobrze wymieszać
5. Jeśli próbka jest zielona – odrzucić i bardziej rozcieńczyć. Wykonać 2 równoległe oznaczenia dla - każdej próby.
6. Ogrzewać pod chłodnica zwrotną (moc 70) przez 2h
7. Przepłukać chłodnicę wodą destylowaną, ostudzić próbki
8. Miareczkować roztworem soli Mohra wobec ferroiny (wskaźnik).

OBLICZENIA

Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o stężenia normalne, co znacznie ułatwia przeprowadzenie procedury obliczeniowej.
Obliczyć wartość ChZT:

Vmo– obj. roztworu soli Mohra zużyta na zmiareczkowanie odnośnika (wody) [ml]
Vmp– obj. roztworu soli Mohra zużyta na zmiareczkowanie próby [ml]
Vp– obj. próbki [ml]
Cm– stężenie soli Mohra
Mg RO2 = 8000 miligramorównoważnik tlenu

Obliczyć zużycie dichromianu potasu:

Ccr– stężenie dichromianu potasu
VCr– objętość dodanego dichromianu potasu [ml]

Zużycie dichromianu dla poprawnie wykonanego oznaczenia powinno mieścić się w zakresie od 25% do 75%.